PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

| Lp | Analizator biochemiczny |  |
| --- | --- | --- |
|  | Automatyczny, wieloparametrowy analizator biochemiczny typu „random asscces” o wydajności min. 240 testów biochemicznych na godzinę (bez ISE); opcja ISE |  |
|  | Analizator fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 roku, nabiurkowy |  |
|  | Możliwość wykonywania badań fotometrycznych (substraty, enzymy, białka specyficzne) |  |
|  | Kalibracja jednopunktowa i wielopunktowa. |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie stężonych kalibratorów (do krzywej kalibracyjnej) |  |
|  | Możliwość wprowadzania: - testów wyliczeniowych (np. LDL wyliczany przez aparat) - profili badań |  |
|  | Minimum 8 długości fal pomiarowych w zakresie od 340 do 800 nm |  |
|  | Badania wykonywane w jednorazowych, plastikowych kuwetach reakcyjnych w systemie „mokrej chemii” . Ilość kuwet reakcyjnych min. 80 (w segmentach ) |  |
|  | Minimum 40 pozycji odczynnikowych (niezależnie od ilości wstawionych próbek). |  |
|  | Możliwość wstawienia na pokład analizatora dwóch serii tego samego odczynnika oraz automatyczne pobieranie z drugiej butelki po wykorzystaniu pierwszej. |  |
|  | Odczynniki dedykowane bez konieczności przelewania do specjalnych butelek |  |
|  | Ciągłe monitorowanie ilości zużywanych odczynników. Detektor poziomu odczynnika i próbki. |  |
|  | Niezależne ramię mieszające odczynnik |  |
|  | Chłodzenie odczynników i próbek na pokładzie w zakresie 4-10°C (talerz reagentowo-próbkowy wyjmowany). |  |
|  | Minimum 40 pozycji na próbki wstawionych na pokład analizatora(niezależna od ilości odczynników). |  |
|  | Minimalna objętość reakcji 150 ul |  |
|  | Specjalne miejsce na pokrywę rotora odczynnikowo- próbkowego; specjalne miejsce na nakrętki odczynników |  |
|  | Zabezpieczenie antyuderzeniowe igły |  |
|  | Sonda próbkowo -odczynnikowa wyposażona w czujnik poziomu cieczy, czujnik kolizji i z funkcją automatycznego czyszczenia |  |
|  | Dostosowanie norm do płci i wieku pacjenta. |  |
|  | Analizator, odczynniki, kalibratory, kontrole od jednego producenta, stanowiące jeden spójny system analityczny |  |
|  | Możliwość jednoczesnego umieszczania na pokładzie analizatora próbek w probówkach o różnych wymiarach (w tym pierwotnych) i w mikronaczyńkach |  |
|  | Wbudowany czytnik kodów kreskowych (opcja) |  |
|  | System długoterminowej archiwizacji wyników z analizą statystyczną, |  |
|  | Możliwość wykonywania badań CITO – nielimitowana ilość miejsc. Dostawianie próbek bez przerywania pomiarów. |  |
|  | Automatyczna kontrola przebiegu reakcji; możliwość przeglądania krzywych przebiegu reakcji. |  |
|  | Powtórna analiza badania przy przekroczeniu zakresu liniowości odczynnika z dodatkowym automatycznym rozcieńczeniem próbki badanej, oraz możliwość wstawienia wstępnie rozcieńczonej próbki z prawidłowym określeniem jej finalnego stężenia. |  |
|  | Oflagowanie wyników patologicznych. |  |
|  | Nielimitowana ilość pozycji na kontrole standardy /kalibratory. Nielimitowana ilość zaprogramowanych kontroli, standardów i kalibratorów |  |
|  | Wbudowany system kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi i wykresami Levy-Jeningsa, regułami Westgarda , wykresami typu Twin plot oraz możliwością ich wydruku. |  |
|  | Możliwość wpisania danych demograficznych pacjenta oraz komentarza na temat próbki. |  |
|  | Możliwość odczytywania ilości wykonanych badań dla każdego parametru w wybranym okresie czasu. |  |
|  | Możliwość dostosowania wydruku do wymagań użytkownika |  |
|  | Komputer PC z systemem operacyjnym Windows 10, monitorem LCD i laserową drukarką zewnętrzną |  |
|  | Możliwość wpięcia analizatora w laboratoryjny system informatyczny LABSYSTEM |  |
|  | Dokumentacje dotyczące analizatora i odczynników w języku polskim (instrukcja obsługi, metodyki) |  |
|  | Nie wymaga stacji uzdatniania wody – max zużycie wody destylowanej < 3,5 L/H |  |
|  | Możliwość automatycznego odbudowania oprogramowania w przypadku awarii. |  |
|  | Certyfikat CE. |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 |  |