PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

| Lp | Analizator biochemiczny |  |
| --- | --- | --- |
|  | Automatyczny ,wieloparametrowy analizator biochemiczny tpu ,,random asscces,, o wydajnosci min 240 testów biochemicznych na godzinę/bez ISE/,opcja ISE. |  |
|  | Analizator nabiurkowy wyprodukowany po 2019 roku,nowy lub po generalnym przeglądzie. |  |
|  | Możliwość wykonywania badań fotometrycznych (substraty, enzymy, białka specyficzne) |  |
|  | Kalibracja jednopunktowa i wielopunktowa. |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie stężonych kalibratorów (do krzywej kalibracyjnej) |  |
|  | Możliwość wprowadzania: - testów wyliczeniowych (np. LDL wyliczany przez aparat) - profili badań |  |
|  | Minimum 8 długości fal pomiarowych w zakresie od 340 do 800 nmm |  |
|  | Badania wykonywane w jednorazowych, plastikowych kuwetach reakcyjnych w systemie „mokrej chemii” .Ilość kuwet reakcyjnych min.80/w segmentach/ . |  |
| 9. | Minimum 40 pozycji odczynnikowych /niezależnie od ilości wstawionych próbek/. |  |
| 10. | Możliwość wstawienia na pokład analizatora dwóch serii tego samego odczynnika oraz automatyczne pobieranie z drugiej butelki po wykorzystaniu pierwszej. |  |
| 11. | Odczynnki dedykowane bez konieczności przelewania do specjalnych butelek. |  |
| 12. | Ciągłe monitorowanie ilości zużywanych odczynników. Detektor poziomu odczynnika i próbki. |  |
| 13 | Niezależne ramię mieszające odczynnik. |  |
| 14. | Chłodzenie odczynników i próbek na pokładzie w zakresie 4-10 C /talerz reagentowo-probówkowy wyjmowany/. |  |
| 15 | Minimum 40 pozycji na próbki wstawionych na pokład analizatora /niezależna od ilości odczynników/. |  |
| 16 | Minimalna objętość reakcji 150 ul. |  |
| 17 | Specjalne miejsce na pokrywę rotora odczynnikowo-próbkowego:specjalne miejsce na nakrętki odczynników |  |
| 18 | Zabezpieczenie antyuderzeniowe igły. |  |
| 19 | Sonda próbkowo-odczynnikowa wyposażona w czujnik poziomu cieczy,czujnik kolizji i z funkcję automatycznego czyszczenia.. |  |
| 20 | Dostosowanie norm do płci i wieku pacjenta. |  |
| 21 | Analizator,odczynniki,kalibratory od jednego producenta,stanowiące jeden spójny system analityczny. |  |
| 22 | Możliwość jednoczesnego umieszczania na pokładzie analizatora próbek w probówkach o różnych wymiarach (w tym pierwotnych) i w mikronaczyńkach |  |
| 23 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych /opcja/ |  |
| 24 | System długoterminowej archiwizacji wyników z analizą statystyczną, |  |
| 25 | Możliwość wykonywania badań CITO – nielimitowana ilość miejsc. Dostawianie próbek bez przerywania pomiarów. |  |
| 26 | Automatyczna kontrola przebiegu reakcji; możliwość przeglądania krzywych przebiegu reakcji. |  |
| 27 | Powtórna analiza badania przy przekroczeniu zakresu liniowości odczynnika z dodatkowym automatycznym rozcieńczeniem próbki badanej, oraz możliwość wstawienia wstępnie rozcieńczonej próbki z prawidłowym określeniem jej finalnego stężenia. |  |
| 28 | Oflagowanie wyników patologicznych. |  |
| 29 | Nielimitowana ilość pozycji na kontrole standardy/kalibratory.Nielimitowana ilość zaprogramowanych kontroli,standartów i kalibratorów. |  |
| 30 | Wbudowany system kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi i wykresami Levy-Jeningsa, regułami Westgarda , wykresami typu Twin plot oraz możliwością ich wydruku. |  |
| 31 | Możliwość wpisania danych demograficznych pacjenta oraz komentarza na temat próbki. |  |
| 32 | Możliwość odczytywania ilości wykonanych badań dla każdego parametru w wybranym okresie czasu. |  |
| 33 | Możliwość dostosowania wydruku do wymagań użytkownika |  |
| 34 | Komputer PC z systemem operacyjnym Windows 10, monitorem LCD i laserową drukarką zewnętrzną |  |
| 35 | Możliwość wpięcia analizatora w laboratoryjny system informatyczny PHOENIX |  |
| 36 | Dokumentacje dotyczące analizatora i odczynników w języku polskim (instrukcja obsługi, metodyki) |  |
| 37 | Nie wymaga stacji uzdatniania wody – max zużycie wody destylowanej < 3,5 L/H |  |
| 38 | Możliwość automatycznego odbudowania oprogramowania w przypadku awarii. |  |
| 39 | Certyfikat CE. |  |
| 40 | Certyfikat ISO 13485 |  |
| 41 | Certyfikat jakości 9001 |  |